Отчёт к лабораторной работе по ГИС

ЛАБОРАТОРНЫЙ И СКВАЖИННЫЙ РЕЗИСТИВИМЕТРЫ

Общие сведения о резистивиметрии и резистивиметрах

Резистивиметрия скважин заключается в измерении удельного электрического сопротивления промывочной жидкости, заполняющей скважину. Измерение производится резистивиметрами, которые могут быть скважинными и лабораторными, последние предназначены для измерения сопротивления жидких проб в лабораторных условиях. По принципу действия резистивиметры делятся на два типа: резистивиметры электрические (или контактные) и индукционные (или бесконтактные).

Индукционные резистивиметры используют бесконтактный способ измерения электрического сопротивления жидкости, в основе которого лежит индуктивный трансформаторный метод вихревых токов. Конструктивно индукционный резистивиметр выполнен в виде датчика, содержащего две тороидальные катушки, одна из которых с помощью генератора возбуждает в исследуемой жидкости токи высокой частоты (100 кГц), а вторая принимает сигналы, пропорциональные удельной электропроводности этой жидкости.

Электрические     резистивиметры     представляют     собой     систему электродов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, помещенных в специальном корпусе из изолятора с целью уменьшения влияния горных пород и обсадки на величину измеряемого сопротивления бурового раствора ρ0, заполняющего скважину.

Электрический скважинный резистивиметр - это четырехэлектродный градиент-зонд. Использование потенциал-зонда нежелательно, т.к. у него большой радиус исследования и на измерения будут оказывать влияние горные породы, слагающие стенки скважины.

Устройство лабораторного резистивиметра

Лабораторный резистивиметр представляет собой сосуд из изоляционного материала, в стенках которого размещены два токовых (А и В) и двух приемных (М и N) электродов (рис. 1).

Рис. 1. Лабораторный резистивиметр

Клеммы "ΔU" соединены с электродами MN, на них измеряется разность потенциалов. К клеммам "БАТ" подключается источник питания. Последовательно с электродами АВ включен шунт Ro, выводы с которого предназначены для измерения силы тока, протекающего через раствор.

Определение коэффициента лабораторного резистивиметра.

В электрическом каротаже методом КС, в электроразведке методами сопротивлений и в резистивиметрии сопротивление среды определяется по одной формуле:

где   ΔU - разность потенциалов, измеренная на участке среды между приемными электродами MN в мВ;

1 - сила тока в этой среде в мА;

К - некоторая константа, зависящая от взаимного расположения электродов А, В, М и N и называемая в каротаже коэффициентом зонда, коэффициентом установки в электроразведке, а в резистивиметрии это коэффициент резистивиметра. Единица измерения коэффициента - метр.

Рис. 2. Схема установки для определения коэффициента

В резистивиметр заливают раствор с известным удельным сопротивлением   (эталонный раствор) – ρэ. В качестве эталонного сопротивления используется раствор хлористого натрия дистиллированной воде.

Для растворов с известной концентрацией (1, 3, 5 г/л) по графику зависимости удельного электрического сопротивления от концентрации NaCl снимают значения ρэ и заносят их в таблицу

Определение коэффициента лабораторного резистивиметра:

КП = ρэ  I/ U

| Концентрация | ρэ | Измерено |  | Шунт | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | U0 |  | I | КЛ | КЛСР |  | СР |
| г/л | Ом • м | мВ | мВ | Ом | мА | м | м | % | % |
| 1 | 5,8 | 1105 | 1680 | 100 | 16,8 | 0,09 | 0,04 | - | 0 |
| 3 | 2,2 | 390 | 685 | 100 | 6,85 | 0,04 |  | 0 |  |
| 5 | 1,2 | 253 | 770 | 100 | 7,7 | 0,04 |  | 0 |  |

Определение сопротивления воды:

ρВ = КП  U/I

| № измерения | RБ | Измерено |  | Шунт | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | U0 |  | I | ρВ | ρВСР |  | СР |
|  | кОм | мВ | мВ | Ом | мА | Ом • м | Ом • м | % | % |
| 1 | 0 | 990 | 340 | 100 | 3,4 | 11,65 | 12,12 | 4 | 4 |
| 2 | 1 | 910 | 300 | 100 | 3 | 12,13 |  | 0 |  |
| 3 | 2 | 850 | 270 | 100 | 2,7 | 12,59 |  | 4 |  |

Определение коэффициента скважинного резистивиметра:

Кс = ρВ I/ U

| № измерения | RБ | Измерено |  | Шунт | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | U0 |  | I | КС | КССР |  | СР |
|  | кОм | мВ | мВ | Ом | мА | Ом • м | Ом • м | % | % |
| 1 | 0 | 210 | 293 | 100 | 2,93 | 0,17 | 0,18 | 5 | 5 |
| 2 | 1 | 187 | 267 | 100 | 2,67 | 0,17 |  | 5 |  |
| 3 | 2 | 158 | 245 | 100 | 2,45 | 0,19 |  | 5 |  |

Относительная погрешность определяется по следующей формуле:

 = [(Кс- Ксср)/ Кс ср]  100%

а коэффициент резистивиметра по формуле:

K = ρэI/ΔU.

Для измерений со скважинным резистивиметром используется следующая схема(рис.3):

Рис.3 Схема измерений со скважинным резистивиметром